口腔综合治疗台论证参数

数量：3台 预算：24万元

1. 工作条件

环境温度：5℃—40℃，相对湿度：≤80%，进气气压：0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min，进水水压：0.2—0.4Mpa, 流量10L/min

功率：AC220V,50/60Hz，220VA

二、配置要求

1、治疗椅、侧箱或者底箱（具体根据现场决定）、器械盘、口腔检查灯（要求必须为两色灯，而且亮度必须可调）、观片灯、多功能脚踏、控制系统等配置。

2、治疗椅框架扎实，刚性、稳定性强。并应易清洁、抗老化、舒适。同时配备护士椅

3、采用下挂式器械盘。

4、检查灯具备感应功能（院感需要），照度可感应式无极调节（必须是双色灯）。

5、多功能脚踏可控制牙椅升降俯仰、手机工作、有无水和吹屑气控制、供水冲盂联动、复位等功能。

\*6、必须配备自动一键消毒系统，可对手机、三用枪、漱口水管道以及下端进水口管道等进行消毒。

1. 配置净水装置。
2. 配置（每台）：内置光固化灯\*1高速手机\*1 低速手机（直机头+弯机头）\*1 三用枪\*1 洁牙器（赛特力品牌）\*1，洁治头\*2（赛特力品牌）
3. 保修期≥3年

三、消毒周转器械

口腔高速手机9套（品牌与临床商定，其中包括2把45度角高速手机）

1. 高速手机：功率≤20W最高转速≤450,000转/分。高转矩、低噪音、长寿命。可反复耐受高温高压消毒。标准四孔。